目录

- 仪器简介

加产品外形图

- 仪器操作

加显示面板图

- 注意事项

测试距离辐射率示意图

- 仪器维护

- 辐射率表

- 激光开关；电池安装

打开电池盒盖，把激光开关拨向正确位置。

打开电池盒盖，把电池正极朝向电池仓底部装入

一、仪器简介

IRT-1900红外测温仪是我公司设计生产的便携式红外测温仪器。具有测温准确，使用方便等特点，可广泛应用于铁路、电力、化工、纺织、金属加工等行业快速非接触地测量物体表面的温度。本产品具有耗能小，耗材少等特点，在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。

技术指标

| 型号 | IRT1900 |  |
| --- | --- | --- |
| 测温范围 | 350℃——1900℃ |
| 测量精度 | ±1% |
| 光谱响应 | 1．6um |
| 分辨率 | 1℃ |
| 重复性 | ±0.5% |
| 瞄准方式 | 同轴光学瞄准 |
| 显示保持 | 显示保持8秒 |
| 距离系数 | 150：1 |
| 辐射率 |  | 0.l0——1.0可调 |
| 温标转换 |  | √ |
| 最大值 |  | √ |
| 最小值 |  | √ |
| 温差 |  | √ |
| 平均值 |  | √ |
| 背景灯 |  | √ |
| 上、下限报警 |  | √ |
| 使用环境条件 | -18℃——60℃ |
| 电源 | 1节9V叠层电池 |
| 外型尺寸 |  |
| 重量 |  |

二、仪器操作

IRT-1900操作

- 仪器对准被测目标，按住测温开关，即可进行温度测量，显示器显示的即为被测物体的温度。

- 测温时可通过同轴光学瞄准目标；

- 松开测温开关，显示器显示HOLD符号，测量值将保持8秒后消失。显示消失前如果按下测温开关，仪器将重新进入测温状态。

- 在测温状态下，按MENU键，进入功能设置状态，显示器下方出现SET字符，仪器的状态在下表所示的各功能状态下循环，在此过程中可用“▲”和“▼”设置所需的值。设置完成后，按MENU键直至SET符号消失。

IRT-1900功能说明

| 功能名称和符号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 辐射率E | 辐射率可在0.10——1.0之间调整 |
| 同步显示切换MAX/MIN/AVE/ΔT | 当功能字符显示并闪烁时，按“▲”和“▼”键，显示器左下角显示的功能值可在最大值、最小值、平均值和温差间切换。 |
| 上限温度报警HI | 设置上限温度报警值。在测温状态时，当所测目标温度超过该温度时，仪器将显示提示符“HI”。 |
| 下限温度报警LO | 设置下限温度报警值。在测温状态时，当所测目标温度超过该温度时，仪器将显示提示符“LO”。 |
| 仪器序号NO | 仪器串口数据传输功能参数 |

- 摄氏/华氏转换（℃/℉）：在测温状态下， 按面板上的“▲”键，温度显示的温标可摄氏/华氏转换。

- 背景灯开关：在测温状态下，按面板上的“▼”键，可以打开或关闭仪器显示器背景灯，以便在环境光线较暗时方便的读取温度测量值。

- 该仪器具有自动测量电池电压功能，当电池电量不足时，显示器显示并闪烁BAT，表示电池电量不足，应立即更换电池。

三、注意事项

- 环境温度对测温的影响

环境温度的变化将影响仪器的测量精度，当将仪器从一种环境拿到与此环境温度相差较大的另一种环境中使用时，将会导致仪器精度的暂时降低，为得到最理想的测量结果，当仪器所处的环境温度发生改变时，应奖仪器稳定一段时间。

- 温度测量与目标大小和测量距离之间的关系

该仪器的距离系数为150：1，测量物体温度时，为保证得到正确的结果，要注意使目标充满整个视场，仪器距被测物体的距离与被测目标的大小的比值应小于等于150。

- 辐射率对测温的影响

由于物体的材料表面状况不同，起对外界的辐射红外能量的能力（辐射率）是不一样的。为了补偿辐射率值不同所带来的测量误差，应根据物体状况来调节辐射率以补偿测量误差。（附录附有各种材料的辐射率值以供参考）

- 空气介质对测量的影响

仪器与目标之间允许存在一般的空气介质，如果仪器与目标之间存在玻璃、塑料、大量的水蒸气，灰尘等物质，将影响测量精度。

5、 在测量高温物体时，瞄准时应将观瞄目镜上的滤光镜按上，防止亮光刺伤眼睛。

6、仪器应避免接触过热物体，带有强磁强电的物体、脂类、酮类、乙烯及二氯化物，避免碰撞、淋水。

仪器故障信息显示

| 显示符号 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| HI | 目标温度超出测温上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| LO | 目标温度超出测温下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| AHI | 环境温度过高 | 根据仪器使用环境温度使用仪器 |
| ALO | 环境温度过低 | 根据仪器使用环境温度使用仪器 |
| BAT闪烁 | 电池电量严重不足 | 立即更换电池 |

透镜维护

用清洁空气吹干净透镜表面灰尘。用软毛刷或柔软的清洁布擦掉剩余的灰尘。用沾有透镜清洗液的柔软的清洁布或脱脂面轻轻擦拭透镜表面（请勿用硬物划伤透镜表面，否则影响准确度）。

外壳维护

清洗外壳，可用沾有中性清洗液的软布擦洗仪器外壳。

仪器保存时应取出电池。

不可随意拆卸仪器，如有故障应返回公司修理或由公司指定的维修点维修。

本仪器保修期一年，保修期内我公司对仪器出现的非人为损坏免费修理。

常见金属辐射率表  （仅供参考）

| 常见金属表面辐射率 |
| --- |
| 材料 | 辐射率值 |
| 铝 | 非氧化 | 0.02——0.10 |
|  | 氧化 | 0.20——0.40 |
| 铝合金 | 氧化 | 0.30 |
|  | 粗糙 | 0.10——0.30 |
|  | 抛光 | 0.02——0.10 |
| 黄铜 | 抛光 | 0.01——0.05 |
|  | 磨亮 | 0.30 |
|  | 氧化 | 0.50 |
| 铬 |  | 0.02——0.20 |
| 铜 | 抛光 | 0.03 |
|  | 磨亮 | 0.05——0.10 |
|  | 氧化 | 0.40——0.80 |
| 金 |  | 0.01——0.10 |
| 镍铬铁合金 | 氧化 | 0.70——0.95 |
|  | 磨沙 | 0.30——0.60 |
|  | 电解抛光 | 0.15 |
| 铁 | 氧化 | 0.50——0.90 |
|  | 非氧化 | 0.05——0.20 |
|  | 生锈 | 0.50——0.70 |
| 铸铁 | 非氧化 | 0.20 |
|  | 氧化 | 0.60——0.95 |
|  | 熔化 | 0.20——0.30 |
| 锻铁（熟铁） | 无光泽 | 0.90 |
| 铅 | 抛光 | 0.05——0.10 |
|  | 粗糙 | 0.40 |
|  | 氧化 | 0.20——0.60 |
| 镁 |  | 0.02——0.10 |
| 汞 |  | 0.05——0.15 |
| 钼 | 氧化 | 0.20——0.60 |
|  | 非氧化 | 0.10 |
| 镍铜合金 |  | 0.10——0.14 |
| 镍 | 氧化 | 0.20——0.50 |
|  | 电解质 | 0.05——0.15 |
| 铂黑 |  | 0.90 |
| 银 |  | 0.02 |
| 锡（马口铁） | 非氧化 | 0.05 |
| 钨 | 抛光 | 0.03——0.10 |
| 钢 | 冷轧 | 0.70——0.90 |
|  | 毛板 | 0.40——0.60 |
|  | 抛光 | 0.10 |
|  | 氧化 | 0.70——0.90 |
|  | 不锈钢 | 0.10——0.80 |
| 钛 | 抛光 | 0.05——0.20 |
|  | 氧化 | 0.50——0.60 |
| 锌 | 氧化 | 0.10 |
|  | 抛光 | 0.02 |

常见非金属表面辐射率（仅供参考）

| 常见非金属表面辐射率 |
| --- |
| 材料 | 辐射率值 |
| 石棉 |  | 0.95 |
| 沥青 |  | 0.95 |
| 玄武岩 |  | 0.70 |
| 砖 | 红色 | 0.93 |
| 碳 | 非氧化 | 0.80——0.90 |
|  | 石墨 | 0.70——0.80 |
| 金刚砂（碳化硅） |  | 0.95 |
| 陶瓷 |  | 0.95 |
| 粘土 |  | 0.95 |
| 混凝土 |  | 0.95 |
| 布 |  | 0.95 |
| 玻璃 |  | 0.85 |
| 石子 |  | 0.95 |
| 石膏 |  | 0.80——0.90 |
| 冰 |  | 0.95 |
| 油漆 | 无色透明 | 0.92 |
|  | 暗黑色 | 0.97 |
| 橡胶 |  | 0.95 |
| 石灰石 |  | 0.98 |
| 涂料 | 无碱性 | 0.90——0.95 |
| 纸 | 任何颜色 | 0.95 |
| 塑料 | 不透明 | 0.95 |
| 雪 |  | 0.90 |
| 土壤 | 干 | 0.92 |
|  | 泥 | 0.95 |
| 水 |  | 0.93 |
| 沙（粗矿石） |  | 0.90——0.95 |

（正面）

西安沃尔仪器有限公司

产品保修卡  用户联

请您购买仪器后务必尽快将返回联填好，连同发票复印件寄回我公司，以便我们建立您的档案，在您需要时，及时为您提供服务；用户联请妥善保管。

（背面）

产品自售出之日起，保修期为壹年。在保修期内，非人为损坏，可持保修卡到本公司免费修理。

超出保修期，或因使用不当造成的故障，修理时收取零件费。

产品名称_______________DHS130__________________________________

产品编号________________________________________________________

购买日期________________________________________________________

（正面）

西安沃尔仪器有限公司

产品保修卡  返回联

地址：陕西 . 西安市长乐中路35号     传真：（029）82520549   82544763

电话：（029）82522551    82538991     邮编：710043

（反面）

产品名称_________DHS130___________ 产品编号_____________________________

用户姓名_________________________________________________________________

地    址_________________________________________________________________

邮    编_________________________________________________________________

电    话____________________________ 传    真____________________________

销售商（从何处购买）_____________________________________________________

电    话____________________________ 传    真____________________________

购买日期_________________________________________________________________