仪器简介

ZX—50系列在线红外测温仪是一个非接触温度测量系统，通过测量物体所辐射的红外能量来进行温度测量。

图1     仪器组成外形图

该系统由探测头和控制箱通过信号电缆连接组成，探测头将被测目标的某个点成像在观察目镜中，同时将该目标点的红外能量转换为电信号，经信号电缆传送到控制箱，控制箱处理接收到目标信号并提供温度显示，同时也能提供标准的电压、电流输出及标准的RS-485串行数据传输接口，控制箱为数码管显示，具有上、下限温度设置及温度超限报警继电器输出。

图2      显示面板图

该仪器主要应用于冶金、石化系统设备安全监测，各种窑炉、加热炉的温度监测等。

技术指标

测温范围   ZX-50      800℃——1700 ℃

ZX-50M      1300℃--2500℃

测量精度               满量程的1%

重复精度               满量程的0.3%

距离系数               50﹕1

最小测量距离           0.5米

响应时间               10毫秒

辐射率                 0.2-1.0

模拟输出               0-5V  DC最大负载电流3mA

4-20mA  DC最大负载电阻500Ω

数字输出               标准RS-485接口

供电                   220V AC  50HZ

继电器触点容量         10A/125V AC

7A/250V AC

工作环境               控制箱   0℃-50℃

探测头   0℃-60℃  超过该范围请选用水冷装置

主要功能

上下限设置及超限报警功能

最大值显示功能

超欠量程指示功能

仪器使用

*探测头按说明书中所提供的安装尺寸安装好，通过目镜瞄准目标，探测头只接收如图所示的锥型视场区域内的红外辐射，被测目标成像到探测头上必须大于目镜中圆环的两倍，否则探测头接收的目标会有目标后的背景温度，而影响测温的准确性。

图3        锥形视场图

**按说明书中所示电缆连接图将线接好，信号电缆不得通过任何使之加热的区域，不得沿着交流电源线或其他干扰源走向。

***显示器由六位数码管组成，前两位指示状态，后四位显示温度。打开电源开关，仪器进入实时测温状态，显示高于测温下限的目标温度。当被测目标温度低于测温下限时，仪器显示LO，高于测温上限时，仪器显示HI。当探测头所处环境温度低于5℃时，仪器闪烁显示PL及温度值，低于0℃时，仪器显示PLO；而当探测头所处环境温度高于60℃时，仪器闪烁显示PH及温度值，高于85℃时，仪器显示PHI。

****参数设置：连续Set键，仪器由测温状态循环进入以下各设置状态：

- 辐射率设置状态: 仪器显示 “E”及设置的辐射率值，通过按∧、∨键可对辐射率进行调整。

- 上限报警设置状态: 显示 “ HI”及设置的上限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的上限温度值进行调整。当所测目标温度高于设置温度时，蜂鸣器报警，同时状态显示显示 “HI”。

c.   下限报警设置状态: 显示 “ LO”及设置的下限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的下限温度值进行调整。当所测目标温度高于设置温度时，蜂鸣器报警，同时状态显示显示 “LO”。

- 峰值/瞬时值设置状态，仪器显示PH - - （瞬时值）或PH 00（峰值）。按∧、∨键可在二者之间转换。

- 测温状态：当峰值/瞬时值状态设置为瞬时值时，仪器显示实时温度值；当峰值/瞬时值状态设置为峰值时，仪器显示 PP及当前所测温度的最大值，该显示值只能被新的峰值所刷新。

***** Esc键：该键为退出键。在任何设置状态下，按一下Esc键均可退出设置状态进入测温状态。

电缆连接图

图4     电缆连接图

说明：

- 探测头信号线接口端子与信号电缆线连接，其中：

Vtin  接（  黄  ）色导线

Vcc   接（  红  ）色导线

⊥    接（  黑  ）色导线

Vin   接（  绿  ）色导线

b.     为系统地，连接时应将该端子与220V电源的接大地端子相接。

c.     AL1为继电器1的三个引出端，对应于超设置上限控制AL2为继电器2的三个引出端，对应于超设置下限控制，其状态如下表：

| 供电 | 测量温度 | AL1 | AL2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N/C-COM | N/O-COM | N/C-COM | N/O-COM |
| OFF | —— | 闭合 | 断开 | 闭合 | 断开 |
| ON | 高于上限设置点 | 断开 | 闭合 | 闭合 | 断开 |
| ON | 低于下限设置点 | 闭合 | 断开 | 断开 | 闭合 |

仪器安装尺寸

图5    探测头安装尺寸图

图6    控制箱安装尺寸图

仪器的维护及注意事项

仪器故障信息显示

| 显示符号 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 状态指示 | 温度值 显示 |  |  |
| -- | HI | 目标温度超出测温上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| -- | LO | 目标温度超出测温下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| -- | PHI | 探测头所处环境温度过高 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
| -- | PLO | 探测头所处环境温度过低 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
| -- | 000 | 仪器供电故障 | 检查仪器供电或寄回公司修理 |
| 仪器无显示 | 1．检查仪器供电，确保可靠连接导通； 2．打开仪器控制箱检查保险管，确保没有损坏； 3．寄回公司修理。 |

- 探测头应安装在无光学吸收的通道上

- 通过目镜瞄准目标，使目标成像在分划圆上且目标像应大于分划圆的两倍，如不符合应改变测试距离。

- 观瞄目镜瞄准完目标后应取下妥善保管。

- 镜头表面的浮尘可用沾有透镜清洗剂的柔软棉布或脱脂棉擦拭干净。

- 整套系统不可随意拆卸，如有故障应返回公司修理

产品配套

探测头                         1个

控制箱                         1个

电缆线                         1根

观瞄目镜                       1套

说明书                         1本

合格证                         1个

保修卡                         一张

# Text boxes

差

不好

好